行知学院电化学分析室采购需求询价单

- 设备技术参数

| # 序号 | # 设备 # 名称 | # 功能 # 要求 | # 技术参数 | # 质量 # 标准 | # 验收条件及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # 实验台 | # 全钢F3边台 | 规格要求：边台整体尺寸为2500mm×750mm×800mm（长×宽×高），需结合现场测量结果微调适配。 台面： ▲1.台面材质：采用13mm厚黑千思板，台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变形，台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明（检测报告复印件加盖公章）。 2.台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级（检测报告复印件加盖公章）。台面板需提供SEFA3.0测试报告 3.台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测 (检测报告复印件加盖公章): 表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹 表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能 5 级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级，无明显变化 24h吸水率: 0.1% 尺寸稳定性: 横向和纵向均需一致, 0.1% 漆膜硬度>9H 抗大直径球冲击, 落差≥1.8m, 压痕直径≤5.0mm 耐沸水性能：质量增加百分率≤0.4%, 厚度增加百分率≤0.4%, 表面质量5级无变化 4.为保证实验室空气质量及工作人员安全，台面板需提供绿色卫士金牌认证（GREENGUARD GOLD）证书，要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环己烯最大预测浓度为6.5ug/m³（检测报告复印件加盖公章）。 5.提供中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告，要求采用GB18580-2017 标准 ，结果为：未检出，即小于0.01mg/m3，( 检测报告复印件加盖公章)。 6.提供森林认证认可计划PEFC证书（检测报告复印件加盖公章）。 7.厂家出具满足以上技术参数的具有法律效力的十年质保函，并要求质保函中注明免责声明，适用法律和有管辖权的法院以及法律行动。（加盖公章） 柜体： 1.下料、折弯：柜体采用1.2厚冷轧钢板，采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。 2.焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差不大于1mm；冲压件无脱层、裂缝。 ▲3.喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 ▲4.力学性能：拉门强度试验，质量30kg（10次）；拉门水平静载荷试验，力80N（10次）；拉门猛开试验，质量3kg（10次）；拉门耐久性试验，质量2kg，循环次数50000次，速率6次/min; ▲5.抽屉猛关试验，质量5kg，速度1.3m/s,质量35kg，速度1.0m/s；抽屉和滑道强度试验，力250N（10次）； ▲6.抽屉和滑道耐久性试验，50000次；抽屉结构强度试验，力70N（10次）；过载试验7d；活动部件垂直加载稳定性试验不应侧翻；主体结构和底架的强度试验，力300N（10次）。 7.安全性：活动部件间距离≤8mm或≥25mm；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。 五金配件： ▲8.滑轨：优质三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg，抽拉次数可高达数万次。 ▲9.铰链：阻尼铰链，开启角度110°，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万余次。 10.地脚：采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度30mm，实验室标准配件。 11.拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 12.柜体主要尺寸及外形尺寸偏差宽±5mm, 深±5mm，高±5mm, 嵌入式、内置式设备台面开槽（口)尺寸[0,+5]; 13.翘曲度:面板、正视面板件、对角线长度≤3.0mm； 平整度: 面板、正视面板件≤0.20mm；邻边垂直度：面板、框架的对角线长度≤3.0mm；位差度：门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求) ≤2.0mm; 分缝: 非设计要求≤2.0mm; 着地平稳性≤2.0mm；抽屉: 下垂度≤20mm，摆动度≤15mm； ▲14.金属件符合GB/T 3325-2017中表3的相应规定；产品结构安全符合GB28008通用结构安全的规定；产品中有害物质限量符合GB18584的规定；表面漆膜、硬质覆面符合GB/T 3324规定的相应理化性能指标要求；表面金属喷漆(塑)涂层、电镀层符合GB/T 3325-2017中5.5.1的规定； 15.零部件无断裂或豁裂；用手揿压牢固的部件无永久性松动；零部件无影响使用功能的磨损或变形；五金件连接无松动；活动部件开关应灵便；零部件无明显位移变化； ▲16.主体结构和底架位移值小于15mm；顶板和底板持续加载试验，顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的0.55%；搁板弯曲试验，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的0.55%；稳定性试验不倾翻。固定储物柜进行活动部件、搁板支验，保持与建筑物(墙/天花板)相连，并承载试验载荷合格；固定储物柜进行脱离试验和侧向分离试验，不分离和脱落符合要求。 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 2. | # 水槽 | # 配于边台用于清洗 | PP水槽由5mm高密度pp塑料颗粒注塑一体成型，耐酸碱性强，性能稳定，能够抵抗实验室中常见的强酸、强碱等化学试剂的腐蚀。 大容量装载，轻松容纳大型器皿，避免水流溢出，一次处理更多器材，节省重复冲洗时间；斜边小R角设计，斜面加速排水，积水无残留，无死角抗污垢堆积细菌附着率大大降低,配1150下水软管； 一体成型工艺，内部表面光滑，不易挂壁残留污垢，无死角、不渗透，易清洁，符合实验室卫生标准；升级加厚槽体结实坚固，久用不易变形；螺旋式下水口快速出水，水流畅通防止堵塞。 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 3. | # 三口水龙头 | # 配于边台用于清洗 | 三口水龙头：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。 主体材料： 直管：采用ø22*1.0 mm管径的H62铜管制造。 臂管：采用ø18*1.0mm 管径的H62铜管制造。 鹅颈弯管：采用ø16 *1.0mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar 开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1 bar-10 bar 2.推荐压力：1 bar-5 bar 3.供给水温度：1℃-100 ℃ 4.进水接口： G1/2 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 4. | # 滴水架 | # 安装于实验室水槽上部，用于实验玻璃器皿清洗后水珠的晾干 | 材质：高密度PP 类型：单面 尺寸：550*400*120 滴水棒：27根， 分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种，可拆卸式滴水棒，方便实用。 底部托盘中间设有排水孔 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 5. | # 洗眼器 | # 配台面上清洗 | 主体:加厚铜质H59-1 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。 使用时自动被水冲开。 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭 供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管, 有效防止生锈、渗漏。 49.操作： 承受压力：0.1 bar-10 bar 推荐压力：1 bar-6 bar 工作最小水压：4bar 理想供给水温度：27℃-37 ℃ 进水接口：内接口 G1/2 出水量：单洗眼器＞6升/分钟。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 6. | # 电源盒 | # 用于实验设备电源 | 1.全钢，10A， 5孔插。 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 7. | # 通风柜 | 实验室排风柜其捕捉及排除污染性能 | 1、规格要求：采用全钢T1台式1联结构，外形尺寸为1500mm×850mm×2350mm（长×宽×高）；需结合现场测量结果微调适配 2.下料、折弯：柜体采用1.2mm厚钢板，采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。 3.焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀；冲压件无脱层、裂缝。 4.喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 5.玻璃件：外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷。 6.塑料件：表面应光洁，应无裂纹、皱褶、污渍、明显色差。 7.结构部件：配备照明设备、风机开关、电源插座、指示灯、给水排水装置，并留有供气管道的孔口。通风柜与建筑物墙体连接的开孔及管道应能关闭。操作台面所有边缘应配有挡水板，挡水板与台面应拼接牢固、紧密、无错位。底座安装牢固，应保持平衡，无损坏变形。操作挡板为钢化玻璃材质，在运行方向灵活启闭，有明显的启闭距离标注，开启距离在500-600mm；根据操作挡板的正常启闭方式，以不大于6次/分钟的频率启闭操作挡板20000次。安全操作挡板移门升降灵活自由，可以停留在任意位置，有橡胶缓冲限位装置。移门把手和平移玻璃门结合一体并同宽，方便使用者上下扶手施力，符合人体工学要求。 8.LED灯：使用寿命长，节能，可根据客户要求选配或加装紫外线消毒灯，照度:>300lx。 9.液晶控制面板：采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风阀调角度键、备用键、LED灯键于一身，搭配 LED 三位数码显示屏，显示风机、灯工作状态和风阀角度等。具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态。面板额定功率:500W 不包括柜体插座负载的功率(负载不能超过500W)。 10.插座电控系统：配置 10A（可选配安装16A）多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖。电控系统具有防过载、防触电等功能。 11.系统排风量: 其标准值一般为1500-2000 m³/h（1200-1800规格），具体需根据面风速（0.3-0.5 m/s）和操作窗面积计算。面风速‌：0.3-0.5 m/s（手动状态）或0.5±5% m/s（变风量系统）。‌ 12.地脚：采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度30mm，实验室标准配件。 13.拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 14.铰链：DTC铰链，开启角度110°，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次。 15.传动系统：由内嵌有11根钢丝齿形皮带及转动同步轴齿轮组成，传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比，不偏载。传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低。传动效率高，维护保养方便，不需润滑，维护费用低。 检测依据QB/T 5589-2021《实验室家具 通风柜》：T1通风柜 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 8. | # 电动风阀 |  | 1.适配实验室通风管道内径 250mm，确保与通风系统无缝对接 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 9. | # 药品柜 | # 存放实验用药品及试剂 | 1.柜体：铝木结构，主框架采用32×32铝型材；柜身采用≥16mm厚优质E1级三聚氰胺板，柜体采用≥16mm厚三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水处理。 2.柜门：采用≥16mm厚优质 E1级三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理；上、下内嵌5mm钢化玻璃门，通透式设计，美观大方，下设有调整脚和踢脚板，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于在实验室环境使用。 3.柜内层板，柜活动式分层板，分层板采用≥16mm厚优质E1级三聚氰胺板，防强酸、强碱。热熔PVC封边并作防潮处理，封边厚度≥1.5mm，防活动式层板可自由拆卸或调整高度；层板前后用铝材包边加固。 4.门采用C型拉手，表面环氧树脂喷涂防腐处理。 5、阻尼式不锈钢耐腐蚀铰链及导轨。 6.规格：900×450×1800 7. 提供省级以上检测中心出具的检测报告 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 10. | # 实验凳 | # 用于教师学生休息使用 | 1.带滑轮实验凳 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 11. | # 万向抽气罩 | # 搭配通风橱使用 | 1. 关节:高密度PP材质，可360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节及密封圈:耐腐蚀高密度橡胶； 3.关节连接杆:304不锈钢； 4.关节松紧旋钮:纯不锈钢轴承，防止生锈抱死； 5.气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮，控制气体流量； 6.集气罩:高密度PP/PC材质； 7.伸缩导营:75mm/PP/PVC-U； 8.万向:以固定架为中心活动半径>1350mm 9.固定底座:非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 12. | # pp风管及辅材 | # 辅材 | 1.规格要求： Φ160/Φ250/500*300/300*300，需结合现场测量结果微调适配 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |
| # 13. | # 实验台搬迁安装、通风管安装 | # 试验台搬迁及外部通风管安装 | 1.规格要求：需结合现场测量结果微调适配 | # 符合国家或行业标准 | # 按设备性能以及具体参数逐一测试验 收 |

- 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 全钢F3边台 | - 边台尺寸2500*750*800 - 台面13mm黑千思板，三贴边，左开1台下盆（中水槽）。 全钢F3落地柜体1.2钢板，蝴蝶合页，不锈钢U型拉手，满柜体。 | 组 | 1 |  |
| 2. | 水槽 | PP材质水槽，尺寸540*400*310，含下水管套件 | 只 | 1 |  |
| 3. | 三联水龙头 | 内芯铜材质，台式三口鹅颈，含上水软管，三角阀。 | 个 | 1 |  |
| 4. | 滴水架 | Pp材质，27棒，尺寸550*400 | 套 | 1 |  |
| 5. | 洗眼器 | 台式单口 | 套 | 1 |  |
| 6. | 电源盒 | 全钢，10A， 5孔插。 | 个 | 2 |  |
| 7. | T1全钢通风柜 | 全钢，T1台式1联，尺寸1500*850*2350，散装蜂窝箱，1.2钢板，同步带轮，带12.7理化板台面。 | 台 | 1 |  |
| 8. | 电动风阀 | 直径250 | 个 | 1 |  |
| 9. | 药品柜 | 900*450*1800 耐酸碱腐蚀 | 个 | 2 |  |
| 10. | 实验凳 | 滑轮 | 把 | 4 |  |
| 11. | 万向抽气罩 | Pp材质，悬挂式3.15*φ75罩，红结 | 个 | 8 |  |
| 12. | pp风管及辅材 | Φ160/Φ250/500*300/300*300 | 批 | 1 |  |
| 13. | 实验台搬迁安装、通风管安装 |  | 项 | 1 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 质保服务

质保期：提供至少 3 年的免费上门保修服务。

- 实验室简图